
[image: image1.png]Tatnuya Ne1

TABALUA 3HAUEHW NMNOTHOCTU W COCTABA XKWAKOA U

NAPOBOWN $®A3LI CMECEW NMPOMAH/BYTAH

%’:gca: )Ké's;:ﬂ n;p:::“ Cocras cmecn | Hupkas thasa » n:?;::ﬂ
C3% CA% | kgt kgimc | C3%  C4% kglt kg/me
4] 100 0,575 2,46 50 50 0,542 2.16
2 98 0,573 2,45 52 48 0.541 2,15
5 85 0.572 243 55 45 0,538 213
8 92 | 0570 2,41 58 42 0,537 2,11
10 80 | 0,568 2,40 60 40 0,536 2.10
12 88 0.567 2,39 82 38 0.534 2.09
15 85 0,565 2,37 85 35 0,533 2,07
18 82 0,563 2,38 68 32 0,531 2,05
20 80 0,562 2,34 70 30 0.529 2.04
22 78 0,560 2,33 72 28 0.528 2,03
25 75 0,559 2.3 75 25 0,526 2.01
28 72 0,557 2,30 78 22 0,524 1.99
30 70 | 0,556 2,28 80 20 0,523 1.98
32 68 0,554 227 82 18 0,521 1.97
36 65 0,552 2,25 85 15 0,520 | 1,95
38 62 | 0,550 2,23 88 12 0,518 193
10 60 0,549 2,22 90 10 0.516 1.92
42 58 0,547 221 92 0.515 1.91
45 55 0,546 2,19 95 9,518 1.89
48 52 | 0544 217 o8 2 0,511 1.87

100 0.510 1.86




ПАСПОРТ

Измеритель плотности сжиженного углеводородного газа (плотномер-термоденсиметр)

Предназначение

Измеритель плотности предназначен для измерения плотности сжиженного углеводородного газа (СУГ) в зависимости от температуры газа.

Монтаж

Монтаж и обслуживание разрешается только специальному персоналу, квалифицированному и обученному в работе со сжиженными углеводородными газами.

Устройство должно быть проверено на наличие внешних повреждений до установки. Использование разрешается только в пределах, показанных и              заявленных в этой инструкции по установке.
ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом продукт должен быть осмотрен на предмет внешних дефектов или повреждений. В случае обнаружение дефектов или повреждений установка категорически запрещена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОДЕНСИМЕТРА

1. Назначение Термоденсиметра

1.1 Переносное устройство для определения давления пара, температуры плотности и процентного соотношения газа пропан - бутан.
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 2 . Технические данные 

2.2 Применение: среда пропан - бутан.

2.2 Предел температур: -10 ° С до +35 С.

2.3 Рабочее давление : 0-16 МПА .

2.4 Диаметр соединения : 3/8.

2.5 Материал : сталь.

2.6 Шланг 2.5 МПА.

2.7 Манометр 2.5 МПА. 
2.8 Цилиндр 1.8 МПА.

2.9 Ареометр : 0.500-0.650 .

2.10 Гидравлическая проба давления: 4.0 МПА.

2.11 Точность замера плотности: 0.001 кг / л.

2.12 Погрешность прибора: 5%.

3 . Строение термоденснмегра

1 . Глицериновый манометр.

2 . Крышка.

3 . Выпускной кран.

4 . Колба.

5 . Ареометр.

6 . Металлическая подставка с шипами.

7 . Впускной кран.

8 . Шланг.

 

4 . Составные части термоденсиметра

Термоденсиметр состоит из металлической подставки со встроенным краном, который служит для стравливания газа. На подставке находится прозрачный цилиндр из материала устойчивого для резких изменений температур и высоких давлений (1.8 МПА ). На цилиндре имеется крышка с глицериновым манометром и краном, с помощью которого происходит стравливание  газа и колба наполняется жидкой фракцией газа. Ареометр с термометром размещен в одном корпусе. Ареометр помещен в прозрачный цилиндр. Плотность цилиндра в местах соединения с подставкой и крышкой обеспечивают тефлоновые прокладки с отверстиями , которые не допускают протечки газа из цилиндра. В комплект термоденсиметра входит шланг с тремя разными штуцерами.
5 . Подготовка к монтажу

5.1 Распакуйте термоденсиметр

5.2 Проверьте комплектность поставки в соответствии с паспортом
5.3 Проверьте термоденсиметр  внешним осмотром на отсутствие механических повреждений

6 . Монтаж термоденсиметра
6.1 Закрепить цилиндр на нижней подставке, предварительно проверив наличие на ней прокладки
6.2 Вставить в цилиндр ареометр
6.3 Закрепить на цилиндре верхнюю крышку с прокладкой 
6.4 Соединить обе части металлическими шпильками, постепенно закручивая  гайки
6.5 Подключить к впускному крана шланг
6.6 По подсоединению всех элементов термоденсиметр готов к работе
7 . Отбор образцов пропан - бутана для анализа

7.1 Закрыть выпускной кран
7.2 Соединить шлангом для СУГ нижний клапан №6 (один из двух) с источником поступления газа.При этом все клапаны должны быть закрыты
Открыть впускной кран и наполнить цилиндр до уровня, при котором возможен свободный движение ареометра
ВНИМАНИЕ!

Измерительная плавающая колба (ареометр) должен быть свободен. 

Плавающий ареометр  представляет из себя:

· Термометр

· Плотномер

ВНИМАНИЕ!

Осторожно и очень медленно наполнить внутренний объем жидкой фазой СУГ до тех пор, пока плавающая колба не всплывет и объем будет наполнен примерно на 4/6 или 4/5

7.3 Открыть медленно выпускной кран для того, чтобы выпустить  воздух и достичь уровня сжиженного газа пропан - бутана
7.4 Ареометр должен плавать не касаясь подставки и крышки
7.5 Оставить устройство на несколько минут
8 . Анализ результатов измерения

8.1 Определение состава смеси на основании плотности и температуры согласно прилагаемых таблиц
 

Показатели плотности указаны на ареометре в верхней тонкой его части,  а в нижней толстой части ареометра размещен термометр показывающий  температуру среды. Показатели плотности и температуры, полученные при  испытании,  следует пересчитать, используя таблицу № 1 , на которой показатель плотности соответствующий температуре 15,0 ° С. По таблице №2 процентный состав пропан – бутана
Пример:
Колба заполнена. 
Данные по температуре: +10°С**.

Данные по плотности: в верхней части плотномера.
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Далее необходимо в самой верхней строчке таблицы № 2 найти 0,530 и спустится вниз до пересечения с 10°С (самый левый столбец в таблице № 2). На пересечении 0,530 и 10°С находится значение 0,522, которое является приведенным к 15°С.

В таблице № 1 найти значение 0,522. Возможно, что значения 0,522 нет в таблице, тогда необходимо оперировать средними значениями 0,521 или 0,523 и от этого значения перейти к соотношению пропан/бутан (С3% С4%). Значение 0,521 говорит о соотношении пропан/бутан (С3% С4%) -82:18.
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TABMLA 3HAYEHUW, MPYBEOEHHbIX K 15°C

Temnepatypa Habniopaemas (nokassiBaeman) NnoTHOCTL B Konbe

BHYTDU MnotHocTs npu 15°C

konéel °C  [0.500]0,510]0,520] 0,530 0,540 0,550 0,560 0,570 [ 0,580
-3 - - - - |0,514|0,525|0,536 | 0,547 | 0,557
-2 - - - - |0,515(0,526| 0,537 | 0,548 | 0,559
-1 - - - - |0,517|0,528 (0,539 | 0,550 | 0,560
0 - - - - |0,519|0,530|0,540 (0,551 | 0,561
1 - - - |0,509|0,5200,531| 0,420 | 0,553 | 0,563
2 - - - |0,511{0,522|0,533|0,543 | 0,554 | 0,564
3 - - - |0,512|0,523 (0,534 | 0,545 | 0,556 | 0,566
4 - - - |0,514|0,525|0,536 | 0,546 | 0,557 | 0,567
5 - - - |0,515|0,526 | 0,537 | 0,547 | 0,558 | 0,568
6 - - - |0,517|0,527 (0,539 | 0,549 | 0,559 | 0,569
7 - - |0,509|0,518|0,529 (0,540 | 0,550 | 0,561 | 0,571
8 - - |0510|0,520|0,530 (0,541 0,551 | 0,562 | 0,572
9 - - (0,511|0,521|0,531 (0,542 0,552 | 0,562 | 0,573
10 - - |0,512|0,5220,533|0,543 | 0,553 | 0,563 | 0,574
1 - - |0,514|0,524 0,534 | 0,544 | 0,554 | 0,564 | 0,575
12 - - |0,515)|0,525|0,536 | 0,546 | 0,556 | 0,566 | -
13 - - |0,517|0,527 | 0,537 | 0,547 | 0,557 | 0,567 | -
14 - |0,509|0,518|0,529|0,539 (0,549 0,559| 0,569 | -
15 - |0,510/0,520| 0,530 | 0,540 | 0,550 | 0,560 | 0,570 -
16 - |0,512|0,522 0,532 | 0,541 (0,551 |0,561|0,571| -
17 - |0513|0,523|0,533|0,542 (0,552 | 0,562|0,572| -
18 - |0,514|0,524|0,534 | 0,543 (0,553 | 0,563 | 0,573 -
19 - |0,515|0,525|0,535| 0,544 0,554 | 0,564 | 0,575| -
20 - |0,517 0,526 (0,536 | 0,546 | 0,556 | 0,566 | 0,576 | -
21 0,509 0,518 0,528 | 0,538 | 0,547 | 0,557 | 0,567 | - -
22 0,511(0,520| 0,529 | 0,539 | 0,548 | 0,558 | 0,568 | - -
23 0,512|0,521|0,531|0,541 | 0,550 0,560 | 0,569 | - -
24 0,513|0,523|0,532 (0,542 | 0,551 (0,561 (0,571| - -
25 0,515 0,525 0,533 | 0,543 | 0,552| 0,562 | 0,572 - -
26 0,516|0,526 | 0,535 | 0,545 | 0,553 | 0,563 0,573 - -
27 0,518(0,528 | 0,536 | 0,546 | 0,554 | 0,564 | 0,574 | - -
28 0,519 0,529 0,537 | 0,547 | 0,556 | 0,565 | 0,575 - -
29 0,520|0,530|0,539 (0,548 | 0,557 | 0,566 | - - -
30 0,521|0,531|0,540| 0,549 (0,558 | 0,568 | - = -
31 0,523 0,532|0,541|0,551 (0,560 0,569 | - - -
32 0,524|0,534| 0,542 (0,552 | 0,561 (0,570 | - - -
33 0,526 0,535 | 0,544 0,553 | 0,562 | 0,571 - - -
34 0,528 0,537 | 0,545 | 0,554 | 0,563 | 0,573 | - - -
35 0,529)0,538 | 0,547 | 0,556 | 0,565(0,575| - - -





 

8.2 Определение состава газа пропан - бутан на основе давления пара и

температуры.

 

На термометре ареометра показано температуру, а на манометре - давление. С помощью этих двух показателей температуры и давления можно рассчитать  согласно  диаграммы средний процентный состав анализируемого газа пропан - бутана .

ВНИМАНИЕ!

После выполнения испытания опорожнить устройство от газа пропан - бутана !!!
 

 

9 . Поверка термоденсиметра

9.1 Поверку термоденсиметра проводят согласно паспорта завода производителя , но не реже одного раза в 3 месяца.

Колба практически не нуждается в техобслуживании. Генеральную проверку рекомендуется проводить один раз в год; если иное не установлено действующими нормативными актами; проверка должна проводится только квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ!

Сжиженный углеводородный газ является взрыво - и пожароопасным продуктом! ОПАСНОСТЬ    ОБМОРОЖЕНИЯ!    Обслуживание    разрешается    только    специальному персоналу, квалифицированному и обученному в работе с оборудованием для сжиженных углеводородных газов. Эксплуатация оборудования допускается только на станциях, оснащение которых соответствует действующим правилам и нормам безопасности.

 

 

10.Правила транспортировки

10.1 Транспортировка термоденсиметра в упакованном виде может осуществляться любым транспортом в соответствии с правилами , действующими на этих видах транспорта.

 

 

11.Гарантийные обязательства

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие термоденсиметра требованиях технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.  

При неправильной работе необходимо направить изделие к продавцу с указанием возникшей неисправности (акт рекламации). Мы гарантируем качество и безопасность продукции, при условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии с требованиями настоящего технического паспорта и нормативными документами Украины. Запрещается проводить самостоятельно любые ремонтные работы, так как при этом теряется гарантийное право.

Гарантийный талон

Поставщик предоставляет гарантию в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации и обслуживания.
· СЕРИЙНЫЙ КОД ТЕРМОДЕНСИМЕТРА  «_____________»
· ДАТА ПРОДАЖИ «___»  «_____»  «201__»

· ПОКУПАТЕЛЬ «________________________________________________________»










ООО "Тест Райт Украина"
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              Официальное представительство завода производителя оборудования ТМ  «СOPRIM S.r.l.» в Украине. 
Адрес: 03028 г. Киев  ул. Циолковского 10
 +38 (044) 362 97 70 +38 (067) 607 21 08
E-mail: info@coprim.com.ua 

